一.用途
     本仪器主要用于测定水泥净浆的标准稠度用水量和凝结时间。
二.主要技术规格
1.滑动部分总重量                     300±1克
2.滑动部分最大行程                   70毫米
3.稠度试杆直径                       φ10±0.05毫米
4.试针直径                           φ1.13±0.05毫米
5.外形尺寸(长×宽×高)                170×110×300毫米
6.净重                                约3.8公斤
三.构造及性能(见附图)

仪器的主体由底座1、支架5用螺钉连接而成，支架上部加工有两个直径为12毫米的同心光滑孔，以保证滑动部分在测试过程中能垂直下降。滑动部分的下降和固定由紧定螺栓6直接控制。
圆锥模3及玻璃板2放在底座1上面。当测定标准稠度时，滑动部分由滑动杆7、固定圈10、固定螺栓11、指针9、连接杆12、稠度试杆4组成，其总重量为300克±1克；当测定初凝时间时，将稠度试杆换成初凝试针13，其总重量仍为300克±1克；当测定终凝时间时，则换为终凝试针14，其总重量仍为300克±1克。示值板8刻有两项刻度S和P，S项刻度每一格为1毫米；P项刻度为标准稠度用水量，以水泥重量百分数计。
四.使用与维护
测定标准稠度用水量前，应先检查仪器滑动部分在支架中能否自由滑动，同时检查试杆降至净浆表面时，指针应对准标尺零点，否则应予调整。
测定凝结时间前，应卸下稠度试杆，换以试针，同时检查试针与圆模顶接触时指针是否对零，否则应予调整。
每次测定前，首先应将仪器垂直放稳，不宜在有明显振动的环境中操作。
每次测定完毕均应将仪器工作表面擦拭干净并涂油防锈。
滑动杆表面不应碰伤或存在锈斑。
北京恒奥德仪器仪表有限公司
联系电话:18911282106   

网址;www.51658042.com

[image: image1.wmf]
